场发射扫描电子显微镜机械泵比选要求

- 维修项目：SEM扫描电子显微镜(设备型号：FEI Quanta450FEG)机械泵

- 机械泵数量：1

- 总价限价：配件费加人工服务费总价含税费控制在人民币40000.00（肆万元整内）

- 技术参数：

| 排量 | Rv8 |
| --- | --- |
| 50 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 9.7 /5.7 |
| 60 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 11.7/ 6.9 |
| 速度 (Pneurop 6602) |  |
| 50 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 8.5 /5 |
| 60 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 10/5.9 |
| 极限压力(mbar/ Torr) | 2 x 10-3/1.5 x 10-3 |
| 极限压力 GB I(mbar/ Torr) | 3 x 10-2/2.3 x 10-2 |
| 极限压力 GB II(mbar/ Torr) | 6 x 10-2/ 4.6 x 10-2 |
| 极限压力（带Fomblin®）(mbar/ Torr) | 2 x 10-2/1.5 x 10-2 |
| 水蒸汽的最大进气口压力(mbar/ Torr) | 38 /28.5 |
| 最大水蒸汽抽速 – GB I(gh-1) | 60 |
| 最大水蒸汽抽速 – GB II(gh-1) | 220 |
| 允许的最大出口压力(bar 表压/ psig) | 1表压/14 |
| 允许的最大进气口和气镇压力(bar 表压/ psig) | 0.5 表压/7 |
| 电机功率 50/60 Hz(W) | 450 / 550 |
| 电源连接器（1 相） | IEC EN60320 C13 |
| 标称旋转速度 50/60 Hz(rpm) | 1500 / 1800 |
| 重量（不含油）(kg / lb) | 28 /61.6 |
| 最小/最大油容量(L) | 0.45/0.75 |
| 推荐用油 | Ultragrade 19 |
| 入口法兰 | NW25 |
| 排气口法兰 | NW25 |
| 噪音级别(dBA) | 50 Hz 时 48 |
| 工作温度范围(°C) | 12 – 40 |

- 完成时间：签订合同后2周内

- 质保期：自验收合格后起，质保期1年

- 安装完成后对扫描电镜进行真空系统的状态确认和维护保养。